ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ КОМПРЕССОРА МЕДИЦИНСКОГО БЕЗМАСЛЯНОГО С ВСТРОЕННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ МЕМБРАННОГО ТИПА

| Компрессор медицинский безмасляный с встроенным осушителем мембранного типа | 1 штука |
| --- | --- |
| Назначение оборудования |
| Поршневой безмасляный компрессор медицинского назначения используется в качестве источника чистого, безмасляного, сжатого воздуха для наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких. Оснащен встроенным осушителем мембранного типа. Полимерное покрытие внутри ресивера обеспечивает повышенную чистоту сжатого воздуха, что также возможно благодаря особой конструкции, включающей специальные фильтры, и безмасляному принципу работы. Для снижения уровня шума в зоне установки компрессор имеет шумоизолирующий корпус. |
| Наименование параметра | Требуемое значение |
| Производительность | не менее 140 л/мин |
| Ресивер | не менее 24 л |
| Внутреннее полимерное покрытие ресивера | да |
| Мощность | не менее 1,4 кВт |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Шумовые показатели | не более 53 дБ |
| Напряжение | 220 В |
| Размер соединения, дюймы | 1/4" |
| Тип привода | прямой |
| Тип компрессора | поршневый, укомплектован двумя манометрами и регулятором давления |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Габариты: ДхШхВ, мм | не более 505х510х905 |
| Безмасляный | да |
| С осушителем | да |
| Температура точки росы | не выше –20°С |
| Автоматический режим работы | да |
| Присоединительный элемент | Быстроразъемное соединение ЕВРО |
| Удаление конденсата | автоматическое |
| Средний ресурс до капитального ремонта | не менее 4800 ч |
| Гарантийный срок | не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12 |
| Год выпуска | не ранее 2022г. |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) | Наличие |
| Декларация о соответствии | Наличие |
| Требования к упаковке и маркировке | Товар должен быть передан Покупателю в упаковке производителя Товара. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой единицы Товара, а упаковка – сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. |
| Срок поставки товара | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора, на основании направленной заявки Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| Место поставки товара | 182101, Псковская обл., г. Великие Луки, просп. Гагарина, д. 97 |